## TLV
(1) IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO CALIBRADO
| Termômetro : |  |  |  | Líquido em Vidro de Imersão Total
| Cliente : |  |  |  | Aula de MEC1602
ASTM :
| Escala : |  |  |  | 30 | a | 150 | oC
| Fabricante : |  |  |  | HG
| Fluido : |  |  |  | M
| Valor de uma Divisão : |  |  |  | 0.5 | oC
Interpolação dos Valores Corrigidos do Objeto
|  | Intervalo de Temperatura |  |  | 5 | oC
|  | Limite Inferior de Temperatura |  |  | 30 | oC
|  | Limite Superior de Temperatura |  |  | 95 | oC
Identificação :
N/Ordem de Serviço :
| Data de Calibração : |  |  |  | 2009-04-28
| Número de Pontos |  |  |  | 10
(2) IDENTIFICAÇÃO DOS PADRÕES UTILIZADOS E DATA DE CALIBRAÇÃO
| ÚLTIMA REVISÃO |  | 2009-02-12
Calibração
| Padrão | 2
|  | 1 | Termômetro de Resistência de Platina, Pt100 |  |  |  | 2008-04-19
|  | 2 | Termômetro de Resistência de Platina Padrão, SPRT |  |  |  | 2008-06-24
| Multímetro | 2
|  | 1 | HP34401A |  |  |  | 2008-04-15
|  | 2 | HP34420A |  |  |  | 2009-01-07
| Termopilha | [5 empty] | 2008-03-19
(3) PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO
Foram colocados num banho de temperatura controlada o objeto e o padrão. Após o estabelecimento do equilíbrio térmico, evidenciado por pelo menos 30 minutos de medições,
foram anotados os dois valores ao longo da escala do objeto. Seis (6) medições para cada ponto foram feitas para se determinar a repetitividade. Correções foram utilizadas para
se levar em consideração o fato de que o termômetro de imersão total foi utilizado como de imersão parcial na calibração.
| Profundidade de Imersão do Padrão : |  |  | 110 | mm
(4.1) RESULTADOS : DADOS DE LABORATÓRIO
| Identificação : |  |  | 0
| N/Ordem de Serviço : |  |  | 0
| Data de Calibração : |  |  | 2009-04-28
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
1 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0
1 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 28.6133 | 28.6135 | 28.6134 | 28.6136 | 28.6134 | 28.6135 | 28.6135 | 0.00026965
1 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
1 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
1 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
1 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
1 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0
1 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.3167 | 0.19354
1 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
2 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
2 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 29.5739 | 29.5739 | 29.5739 | 29.5739 | 29.5739 | 29.5739 | 29.5739 | 0
2 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
2 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
2 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
2 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
2 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 3.46 | 3.46 | 3.44 | 3.43 | 3.45 | 3.46 | 3.45 | 0.032521
2 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3333 | 0.20992
2 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
3 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
3 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 30.5755 | 30.5755 | 30.5755 | 30.5755 | 30.5755 | 30.5755 | 30.5755 | 0
3 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
3 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
3 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
3 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
3 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 3.88 | 3.87 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.8783 | 0.010496
3 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.3167 | 0.19354
3 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
4 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
4 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 31.5672 | 31.5672 | 31.5672 | 31.5672 | 31.5672 | 31.5672 | 31.5672 | 0
4 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
4 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
4 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
4 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
4 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 4.5 | 4.51 | 4.51 | 4.52 | 4.48 | 4.48 | 4.5 | 0.043021
4 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 0.22996
4 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
5 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
5 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 32.5603 | 32.5603 | 32.5603 | 32.5603 | 32.5603 | 32.5603 | 32.5603 | 0
5 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
5 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
5 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
5 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
5 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 4.69 | 4.71 | 4.72 | 4.71 | 4.73 | 4.71 | 4.7117 | 0.034173
5 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 0.14082
5 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
(4.2) RESULTADOS : DADOS DE LABORATÓRIO
| Identificação : |  |  | 0
| N/Ordem de Serviço : |  |  | 0
| Data de Calibração : |  |  | 2009-04-28
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
6 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
6 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 33.0645 | 33.0645 | 33.0645 | 33.0645 | 33.0645 | 33.0645 | 33.0645 | 0
6 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
6 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
6 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
6 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
6 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 4.84 | 4.86 | 4.86 | 4.85 | 4.82 | 4.85 | 4.8467 | 0.038708
6 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4167 | 0.19354
6 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
7 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0
7 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 33.5594 | 33.5594 | 33.5594 | 33.5594 | 33.5594 | 33.5594 | 33.5594 | 0
7 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
7 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
7 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
7 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
7 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0
7 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.35 | 0.14082
7 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
8 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0
8 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 34.0496 | 34.0496 | 34.0496 | 34.0496 | 34.0496 | 34.0496 | 34.0496 | 0
8 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
8 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
8 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
8 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
8 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 5.42 | 5.45 | 5.47 | 5.46 | 5.47 | 5.46 | 5.455 | 0.048099
8 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.4667 | 0.20992
8 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
9 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
9 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 34.546 | 34.546 | 34.546 | 34.546 | 34.546 | 34.546 | 34.546 | 0
9 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
9 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
9 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
9 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
9 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 5.69 | 5.71 | 5.7 | 5.71 | 5.7 | 5.71 | 5.7033 | 0.020992
9 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 21.3667 | 0.20992
9 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Ponto | Grandeza Medida |  |  | Símbolo | Unidade | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Média | Repetitividade
10 | Temperatura Indicada pelo Objeto |  |  | Tind | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0
10 | Resistência Medida do Padrão |  |  | Rp | Ohm | 35.0433 | 35.0433 | 35.0433 | 35.0433 | 35.0433 | 35.0433 | 35.0433 | 0
10 | Resistência Corrigida do Padrão |  |  | Rp | Ohm
10 | Resistência do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 25.5227 | 0
10 | Resistência Corrigida do Padrão a 0 oC |  |  | Ro | Ohm
10 | Temperatura Indicada pela Interface |  |  | Te | oC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
10 | FEM Média da Coluna Emergente |  |  | Vc | mV | 5.79 | 5.8 | 5.81 | 5.78 | 5.78 | 5.8 | 5.7933 | 0.031136
10 | Temperatura Ambiente |  |  | Tamb | oC | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 21.3667 | 0.20992
10 | Profundidade de Imersão do Padrão |  |  | h | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0

## Termopar
Tabela 1 : Calibração de Termopar |  |  |  | Última Revisão |  | 2009-04-02
| Tipo do termopar |  | K | Multimetro |  | HP34420A
| Número de Pontos |  | 10 | Padrão |  | SPRT
Termopar (TP) |  |  |  |  | Termômetro de Platina Padrão 25,5 ohms (SPR) | [9 empty] | Correção
Força Eletromotriz Medida (mV) |  |  | Tabela Termopar (oC) |  | Resistência medida (ohm) |  |  | Resistência medida a 0 oC (ohm) |  |  | W = R / Ro |  | Temperatura medida(oC) |  | SPR-TP
Indicada | Corrigida | Incert. (K=2) | Conversão | Incert.(K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Corrigido | Incert. (K=2) | T | Incert. (K=2) | oC
|  | leitura fem |  | leitura fem |  |  | leitura R |  |  | leitura Ro |  | leitura W |  | leitura T
0 |  |  |  |  | 25.5227 |  |  | 25.5227
0 |  |  |  |  | 25.5226 |  |  | 25.5227
0 |  |  |  |  | 25.5227 |  |  | 25.5227
0 |  |  |  |  | 25.5227 |  |  | 25.5227
0 |  |  |  |  | 25.5228 |  |  | 25.5227
0 |  |  |  |  | 25.5227 |  |  | 25.5227
0.8 |  |  |  |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
0.8 |  |  |  |  | 27.5252 |  |  | 25.5227
0.8 |  |  |  |  | 27.5252 |  |  | 25.5227
0.8 |  |  |  |  | 27.5252 |  |  | 25.5227
0.8 |  |  |  |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
0.8 |  |  |  |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
1.21 |  |  |  |  | 28.6167 |  |  | 25.5227
1.21 |  |  |  |  | 28.6168 |  |  | 25.5227
1.21 |  |  |  |  | 28.6166 |  |  | 25.5227
1.21 |  |  |  |  | 28.6167 |  |  | 25.5227
1.21 |  |  |  |  | 28.6168 |  |  | 25.5227
1.21 |  |  |  |  | 28.6168 |  |  | 25.5227
1.6 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
1.6 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
1.6 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
1.6 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
1.6 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
1.6 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
2.01 |  |  |  |  | 30.5755 |  |  | 25.5227
2.01 |  |  |  |  | 30.5755 |  |  | 25.5227
2.01 |  |  |  |  | 30.5755 |  |  | 25.5227
2.01 |  |  |  |  | 30.5755 |  |  | 25.5227
2.01 |  |  |  |  | 30.5755 |  |  | 25.5227
2.01 |  |  |  |  | 30.5755 |  |  | 25.5227
2.43 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
2.43 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
2.43 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
2.43 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
2.43 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
2.43 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
2.84 |  |  |  |  | 32.5603 |  |  | 25.5227
2.84 |  |  |  |  | 32.5603 |  |  | 25.5227
2.84 |  |  |  |  | 32.5603 |  |  | 25.5227
2.84 |  |  |  |  | 32.5603 |  |  | 25.5227
2.84 |  |  |  |  | 32.5603 |  |  | 25.5227
2.84 |  |  |  |  | 32.5603 |  |  | 25.5227
3.27 |  |  |  |  | 33.5592 |  |  | 25.5227
3.27 |  |  |  |  | 33.5592 |  |  | 25.5227
3.27 |  |  |  |  | 33.5592 |  |  | 25.5227
3.27 |  |  |  |  | 33.5592 |  |  | 25.5227
3.27 |  |  |  |  | 33.5592 |  |  | 25.5227
3.27 |  |  |  |  | 33.5592 |  |  | 25.5227
3.68 |  |  |  |  | 34.5461 |  |  | 25.5227
3.68 |  |  |  |  | 34.5461 |  |  | 25.5227
3.68 |  |  |  |  | 34.5461 |  |  | 25.5227
3.68 |  |  |  |  | 34.546 |  |  | 25.5227
3.68 |  |  |  |  | 34.546 |  |  | 25.5227
3.68 |  |  |  |  | 34.546 |  |  | 25.5227
3.9 |  |  |  |  | 35.0433 |  |  | 25.5227
3.9 |  |  |  |  | 35.0433 |  |  | 25.5227
3.9 |  |  |  |  | 35.0433 |  |  | 25.5227
3.9 |  |  |  |  | 35.0433 |  |  | 25.5227
3.9 |  |  |  |  | 35.0433 |  |  | 25.5227
3.9 |  |  |  |  | 35.0433 |  |  | 25.5227

## Termistor
Tabela 1 : | CALIBRAÇÃO Termistor |  |  |  | REVISÃO | 2009-02-12
| IDENTIFICAÇÃO |  | Aula de MEC 1602
| DATA |  | 2009-04-28
| CLIENTE |  | LPT/ITUC
| Pt100 | HP34401A | 2008-04-15
| SPRT | HP34420A | 2009-01-07
Termômetro Pt100 | [7 empty] | Termômetro de Platina Padrão 25,5 ohms
Resistência medida (ohm) |  |  | Resistência medida a 0 oC (ohm) |  |  | W = R / Ro |  | Resistência medida (ohm) |  |  | Resistência medida a 0 oC (ohm) |  |  | W = R / Ro |  | Temperatura medida(oC)
Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Corrigido | Incert. (K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Corrigido | Incert. (K=2) | T | Incert. (K=2)
3241 | 3241 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 1 |  | 25.523 |  |  | 25.5227
3241 | 3241 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 1 |  | 25.5229 |  |  | 25.5227
3241 | 3241 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 1 |  | 25.523 |  |  | 25.5227
3241 | 3241 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 1 |  | 25.523 |  |  | 25.5227
3241 | 3241 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 1 |  | 25.5228 |  |  | 25.5227
3241 | 3241 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 1 |  | 25.523 |  |  | 25.5227
1691 | 1691 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.52175 |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
1691 | 1691 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.52175 |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
1691 | 1691 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.52175 |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
1691 | 1691 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.52175 |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
1691 | 1691 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.52175 |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
1691 | 1691 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.52175 |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
775 | 775 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.23912 |  | 28.6157 |  |  | 25.5227
775 | 775 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.23912 |  | 28.6156 |  |  | 25.5227
775 | 775 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.23912 |  | 28.6156 |  |  | 25.5227
775 | 775 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.23912 |  | 28.6157 |  |  | 25.5227
775 | 775 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.23912 |  | 28.6158 |  |  | 25.5227
775 | 775 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.23912 |  | 28.6156 |  |  | 25.5227
522 | 522 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.16106 |  | 29.5742 |  |  | 25.5227
522 | 522 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.16106 |  | 29.5742 |  |  | 25.5227
522 | 522 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.16106 |  | 29.5742 |  |  | 25.5227
522 | 522 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.16106 |  | 29.5742 |  |  | 25.5227
522 | 522 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.16106 |  | 29.5742 |  |  | 25.5227
522 | 522 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.16106 |  | 29.5742 |  |  | 25.5227
353 | 353 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.10892 |  | 30.5754 |  |  | 25.5227
353 | 353 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.10892 |  | 30.5754 |  |  | 25.5227
353 | 353 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.10892 |  | 30.5754 |  |  | 25.5227
353 | 353 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.10892 |  | 30.5754 |  |  | 25.5227
353 | 353 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.10892 |  | 30.5754 |  |  | 25.5227
353 | 353 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.10892 |  | 30.5754 |  |  | 25.5227
245 | 245 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.075594 |  | 31.5672 |  |  | 25.5227
245 | 245 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.075594 |  | 31.5672 |  |  | 25.5227
245 | 245 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.075594 |  | 31.5672 |  |  | 25.5227
245 | 245 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.075594 |  | 31.5672 |  |  | 25.5227
245 | 245 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.075594 |  | 31.5672 |  |  | 25.5227
245 | 245 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.075594 |  | 31.5672 |  |  | 25.5227
173 | 173 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.053379 |  | 32.5606 |  |  | 25.5227
173 | 173 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.053379 |  | 32.5606 |  |  | 25.5227
173 | 173 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.053379 |  | 32.5606 |  |  | 25.5227
173 | 173 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.053379 |  | 32.5606 |  |  | 25.5227
173 | 173 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.053379 |  | 32.5606 |  |  | 25.5227
173 | 173 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.053379 |  | 32.5606 |  |  | 25.5227
123 | 123 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.037951 |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
123 | 123 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.037951 |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
123 | 123 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.037951 |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
123 | 123 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.037951 |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
123 | 123 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.037951 |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
123 | 123 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.037951 |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
90 | 90 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.027769 |  | 34.546 |  |  | 25.5227
90 | 90 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.027769 |  | 34.546 |  |  | 25.5227
90 | 90 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.027769 |  | 34.546 |  |  | 25.5227
90 | 90 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.027769 |  | 34.546 |  |  | 25.5227
90 | 90 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.027769 |  | 34.546 |  |  | 25.5227
90 | 90 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.027769 |  | 34.546 |  |  | 25.5227
77 | 77 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.023758 |  | 35.0437 |  |  | 25.5227
77 | 77 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.023758 |  | 35.0437 |  |  | 25.5227
77 | 77 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.023758 |  | 35.0437 |  |  | 25.5227
77 | 77 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.023758 |  | 35.0437 |  |  | 25.5227
77 | 77 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.023758 |  | 35.0437 |  |  | 25.5227
77 | 77 | 1 | 3241 | 3241 | 1 | 0.023758 |  | 35.0437 |  |  | 25.5227

## Pt100
Tabela 1 : | CALIBRAÇÃO Pt100 |  |  |  | REVISÃO | 2009-02-12
| IDENTIFICAÇÃO |  | Aula de MEC 1602
| DATA |  | 2009-04-28
| CLIENTE |  | LPT/ITUC
| Pt100 | HP34401A | 2008-04-15
| SPRT | HP34420A | 2009-01-07
Termômetro Pt100 | [7 empty] | Termômetro de Platina Padrão 25,5 ohms
Resistência medida (ohm) |  |  | Resistência medida a 0 oC (ohm) |  |  | W = R / Ro |  | Resistência medida (ohm) |  |  | Resistência medida a 0 oC (ohm) |  |  | W = R / Ro |  | Temperatura medida(oC)
Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Corrigido | Incert. (K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Indicado | Corrigido | Incert. (K=2) | Corrigido | Incert. (K=2) | T | Incert. (K=2)
99.9798 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 25.523 |  |  | 25.5227 | Pt100
99.9797 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 25.5229 |  |  | 25.5227
99.9795 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 25.5229 |  |  | 25.5227
99.9798 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 25.5229 |  |  | 25.5227
99.9796 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 25.523 |  |  | 25.5227
99.9798 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 25.5228 |  |  | 25.5227
107.5891 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 27.5251 |  |  | 25.5227
107.5892 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 27.525 |  |  | 25.5227
107.589 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 27.525 |  |  | 25.5227
107.5892 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 27.525 |  |  | 25.5227
107.5892 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 27.525 |  |  | 25.5227
107.5891 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 27.525 |  |  | 25.5227
111.8572 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 28.613 |  |  | 25.5227
111.8571 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 28.613 |  |  | 25.5227
111.8573 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 28.6129 |  |  | 25.5227
111.857 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 28.6129 |  |  | 25.5227
111.8569 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 28.6129 |  |  | 25.5227
111.8571 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 28.6129 |  |  | 25.5227
115.5533 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
115.5536 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
115.5532 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
115.5533 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
115.5532 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
115.5535 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 29.574 |  |  | 25.5227
119.4004 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 30.5756 |  |  | 25.5227
119.4004 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 30.5756 |  |  | 25.5227
119.4003 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 30.5756 |  |  | 25.5227
119.4002 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 30.5756 |  |  | 25.5227
119.4001 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 30.5756 |  |  | 25.5227
119.4004 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 30.5756 |  |  | 25.5227
123.217 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
123.217 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
123.218 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
123.218 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
123.216 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
123.217 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 31.5673 |  |  | 25.5227
127.032 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 32.5602 |  |  | 25.5227
127.032 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 32.5602 |  |  | 25.5227
127.031 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 32.5602 |  |  | 25.5227
127.031 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 32.5602 |  |  | 25.5227
127.03 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 32.5601 |  |  | 25.5227
127.03 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 32.5601 |  |  | 25.5227
130.871 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
130.871 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
130.871 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
130.871 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
130.871 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
130.871 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 33.5595 |  |  | 25.5227
134.662 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 34.5459 |  |  | 25.5227
134.661 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 34.5461 |  |  | 25.5227
134.662 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 34.546 |  |  | 25.5227
134.662 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 34.546 |  |  | 25.5227
134.661 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 34.5461 |  |  | 25.5227
134.661 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 34.5461 |  |  | 25.5227
136.568 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 35.0434 |  |  | 25.5227
136.568 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 35.0434 |  |  | 25.5227
136.568 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 35.0435 |  |  | 25.5227
136.568 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 35.0434 |  |  | 25.5227
136.568 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 35.0434 |  |  | 25.5227
136.568 |  |  | 99.9795 |  |  |  |  | 35.0434 |  |  | 25.5227